## Slide 1: LLRF FLASH1 und FLASH2
Christian Schmidt
für das LLRF team
Beschleuniger Betriebsseminar
2015/03/25

## Slide 2: Übersicht
The LLRF System bei FLASH
  Aufbau
  Regelgüte
Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit
  Sensitivität der LLRF Felddetektion auf Umwelteinflüsse
  Kompensationsmethoden
Simultanbetrieb für mehrere Beamlines
Zusammenfassung

## Slide 3: Entwicklung der digitalen LLRF@DESY
DSP basierte LLRF  Monitoring System
  Basis Funktion für die Regelung
  Feedback und Feed-Forward Modus
  Digitales VS Feedback Konzept
VME basierte LLRF  Backup System
  Integration komplexer Regel-Algorithmen
  Strahlbasierte Rückkopplung
  Restrukturierung Server + Firmware Layout
Übergang zum MTCA.4 Standard
  Layout Änderung (Verteiltes System)
  Permanent bei FLASH im Betrieb seit 08/2013
  Schrittweise Implementierung aller Applikationen vom vorherigen LLRF System
Bekannte Funktionen, neue Erweiterungsmöglichkeiten

## Slide 4: Permanenter Einsatz bei FLASH
System für supraleitende Module in Betrieb seit 1.5 J
  Anfängliche Probleme  hauptsächlich Software
  Backup System insg. 3x benutzt, bleibt bestehen
RF-Gun seit Beginn dieses Jahres (Vortrag Sven)
Gegenwärtig punktuelle Verbesserungen
  Software/Firmware + einzelne HW Komponenten
System erfüllt die Erwartungen hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit.
Wichtige Erkenntnisse für den XFEL Betrieb!

## Slide 5: Messung der Regelgüte über Ankunftszeitmonitore
Ohne schnelles BBF die mittlere Ankunftszeitstabilität ~40fs  alle Bunche
Auflösung BAM 4DBC3 nicht so hoch wie 3DBC2
Standard Anzeige liefert Mittelung über mehrere Bunche
30 fs
1 Woche

## Slide 6: Einfluss der Beam-loading Kompensation
1UBC2 für beide Messungen vergleichbar
Ladungsvariation weißt gleiche Struktur auf
Maßgeblicher Beitrag von ACC39 Regelung
(höhere Bandbreite)

## Slide 7: Langzeitstabilität / Reproduzierbarkeit
Langzeitstabilität der RF Messung hat großen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit der gesamten Maschine
  On-crest Phasen variieren (Annahme einer konstanter Laser Ankunftszeit)
Permanente Messung der Referenz (1.3GHz) um Einfluss der Umweltveränderungen zu charakterisieren
  Änderungen der Referenz außerhalb des Detektionssystems kein Einfluss (Gleichphasig)
  Exakte Quelle nicht eindeutig nachweisbar  Betrachtung der Detektionskette
Ref. 1.3 GHz
LOGM
LO. 1.3GHz + 54 MHz
X
ADC
Innerhalb des crates
HF Meßaufbau
T, % RH
Clock

## Slide 8: Referenzmessung – Langzeitstabilität
1.3GHz  0.06 deg / %
3.9GHz  0.18 deg / %
x3
Sensor Platzierung nicht optimal!

## Slide 9: Nachführen der Referenzmessung
Vereinfachtes Matlab Programm
LLRF Feld-Detektion mit Referenz Korrektur
Veränderung der Umweltbedingung
Umgebungstemperatur manipuliert
Adaption von 16 Kavitäten mittels einer Referenz
Individuelle Drift-Abweichungen der Einzelkanäle nicht berücksichtigt
Skalierung der Mess-, und Stellgrößen
Fehlerquellen:
LO
CH8

## Slide 10: Manipulation der Rack Temperatur
Erhöhung um +2K bei ACC139-Gun  Arbeitspunkt problematisch
Oszillationen sichtbar in der gesamten Maschine

## Slide 11: Referenzmessung mit und ohne Nachführung
dA/A = 1%
dP = 1.7deg
dP = 3deg
dA/A = 1%
Referenz Monitor
Beobachter System
dA/A = 0.1%
dP = 1.2deg
Nicht optimal eingestellt, Demonstration der Funktionalität
x10

## Slide 12: Gesammelte Erkenntnisse
Langzeit-drift trotz guter Temperaturstabilisierung beobachtbar, dominiert vor allem durch Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Kompensation erforderlich:
  Entkopplung der Elektronik von Umwelteinflüssen (fast unmöglich, teuer)
  Optimierte Temperaturregelung
  Aktive Kompensation mittels Nachführung oder spezielles Modul (DCM)
Gegenwärtig unterdrückt mittels strahlbasierter Rückkopplung:
  Kombination ACC1 und ACC39 + GUN (gleiches Rack)
  Bei Regelung beider Systeme ist Wichtung entscheidend (nicht gleichbleibend)
Wahrscheinliche Begründung für fortwährende on-crest Phasen Änderung
  Referenz Beobachtung gibt gute Indikation für auftretende Abweichungen
  Weitere Fehlerquellen müssen hier zusätzlich betrachtet werden (Ankunftszeitvariationen - Fehlerfortpflanzung)

## Slide 13: Drift compensation module (DCM)
Kürzlich installiert bei ACC23
  Zunächst im “Bypass” Modus
  Seit ca. 2 Wochen auch aktiv
Funktion
Cavity „Flattop“
Beam pause
1
2
A
t
Cavity patch panel
Messung eines Referenzsignals vor dem HF puls
Kalibration des darauffolgenden Cavity Pulses in Abhängigkeit der Änderung der Referenz (AP)

## Slide 14: Aktivierung der Drift-Kompensation bei ACC23 (Premiere)
dA /A~ 0.3%
dP ~ 0.6 deg
dA /A~ 1.9%
dP~ 1.4deg
Parallele Messung mit VME system
BAM 4DBC3
Driftendes System befinden sich in der aktiven Regelung
Out-of loop
Stabil !

## Slide 15: Gegenüberstellung mit BAM 4DBC3 Messung
Rücksetzen des Temperatur Sprungs
~ 800 fs
  Langzeitmessung ausstehend, Beobachtung der Operateure
  Soweit keine technischen Ausfälle/Probleme
  Installation bei allen weiteren LLRF Systemen
Start des Temperatur Sprungs

## Slide 16: Multi beamline Unterstützung (FLASH2,…)
Setup der LLRF für zwei/mehrere Arbeitspunkte innerhalb eines Pulses
  Zwei abhängige Setzwerte für Amplitude und Phase (Limit in max. Differenz)
  Unterschiedliches beam loading für FLASH1 und FLASH2 (BL Kompensation)
  Variation der Übergange in Abhängigkeit der verteilten Modi (Timing System)
Implementation aller notwendigen Parameter/ Messwerte
  Mehrmals erfolgreich demonstriert, RF-Gun noch zu zeigen
Herausforderung für Regelung an den Übergangsstellen
µJ/pulse
Bunch

## Slide 17: Gradientenvariation
Limitierte Übergangszeit, Vermeidung von sprunghaften Änderungen
  Größere Sprünge  mehr Zeit
Oszillationen an Übergängen ist ein Effekt resultierend aus der Regelstruktur (LFF + FB)
LFF
Min e für alle t
FB
Nur mit FB (Illustration!)

## Slide 18: Regelungsprobleme an Übergängen
Limitierung der Korrekturtabellen / Ansteueramplitude (Klystron, Koppler)
MIMO System, Modell-basierter Algorithmus – nicht kausal, iterativ
Lösungsansätze:
  Längere Übergangszeiten
  kleinere zulässige Stufen
  Temp. Aussetzung der Adaption
  Variable Wichtung innerhalb der Kostenfunktion
externe
Vorgaben

## Slide 19: Zusammenfassung und Ausblick
MicroTCA.4 LLRF System bei FLASH für alle Stationen im Einsatz
  Wichtigste Funktionalitäten der Regelung/Automatisierung implementiert
  RF-GUN seit Beginn des Jahres (FLASH, XFEL, PITZ)
  Parallelbetrieb von mehreren beamlines demonstriert
  Problem der Reproduzierbarkeit im Fokus (Drift Kompensation)
Optimierung der Performance und Automatisierung
  Algorithmen, Regelung, Strahlbasiertes Feedback
  Referenzstabilisierung mittels des optischen synchr. Systems
  Erweiterung der Regler Struktur
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

## Slide 20
Backup slides

## Slide 21: LLRF digitalization and data processing
IF
ADC
IQ detection + calibration + down-sampling
n  9 MHz
Clock 81 MHz
FIFO
RF signals are down converted to an IF of 54 MHz
ADC sampling with 81 MHz + adjustable delay in steps of 1/81MHz
IQ detection and averaging over 9 sampling points
Further data processing with 9MHz
k  81 MHz
I
Q
(1)
(2)
(3)
(4)
RF
LO

## Slide 22: LLRF control loop
Vector Modulator (uVM)
LLRF Controller (uTC)
Down Converter (DWC)
Digitizer (uDAQ)

## Slide 23: RF stability measurement results (in-loop regulation)
Stability (rms) @ 9MHz | ACC1 | ACC39 | ACC23 | ACC45 | ACC67
Ampl. Intra pulse [%] | 0.0067 | 0.0266 | 0.0055 | 0.0079 | 0.0069
Ampl. pulse to pulse [%] | 0.0017 | 0.0053 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0019
Phase Intra pulse [deg] | 0.0100 | 0.0233 | 0.0074 | 0.0099 | 0.0089
Phase pulse to pulse [deg] | 0.0028 | 0.0108 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0031
Goal: < 0.01% in amplitude and < 0.01deg in phase

## Slide 24: Piezo control and automation
Online detuning computation
Currently on server level
Should be done in firmware later
 Next: piezo relaxation (cav. tuner)

## Slide 25: Impact of Piezo activation during operation
1. Piezo activation  reduced detuning  less forward power
2. Strong impact on vertical orbit
To be further investigated
Systematic scan needed
Forward Signals