## Slide 1
2015-02-26
Lecksuche XM22
Im XTL

## Slide 2
Operateure: C. Buhr, S. Lederer, R. Ritter
In der AMTF wurde ein Leck zwischen Isoliervakkum und Strahlvakuum festgestellt.
Das Modul wurde in den XTL gebracht und dort gelagert
Ziel der vorliegenden Untersuchung war eine Lokalisierung des Lecks
Anmerkung S. Lederer: Eine genaue Lokalisierung ist unter den gegebenen Umständen ausgeschlossen, mit Glück kann man eine ungefähre Angabe machen.
Pumpstand zur Lecksuche war auf der Gun-Seite (oder Feedcap-Seite im L2 montiert)

## Slide 3: Anpumpen des Moduls im XTL
Druck im Modul 0,2 mbar

## Slide 4: Lokalisierungsversuch
Im folgenden wird der Versuch der Lokalisierung illustriert.
Dafür wurde ein 6 mm Edelstahlrohr unter die Cavities geschoben.
  Rohr vorne zugeschweißt und mit Bohrung senkrecht zur Rohrachse versehen
Auf der Gun-Seite wurde zum “Spülen” des Isoliervakuums der Reinraum zeitweise eingeschaltet, damit es sich nicht überall verteilt.
In den Plots meint:
  Start: Beginn der Isolation auf der Gun-Seite
  Ende: Ende der Isolation auf der Dump-Seite
Die Schritte (Entfernung der Spitze des Rohres vom jeweiligen Beginn) wurden so gewählt, dass sie ungefähr auf Höhe der Einkoppler der einzelnen Cavities endeten.
Für die Lokalisierung wurde zu den angegebenen Zeiten 5 Sekunden lang Helium mit kleinem Fluss in das Modul gesprüht.

## Slide 5: Lecksuche von Dumpseite

## Slide 6: Lecksuche von Dumpseite
Unter Berücksichtigung der Maxima der einzelnen Peaks und der Strömung des Reinraumes wird ein Leck beim Messpunkt -3,5 m identifiziert
  Dies entspricht ca. Koppler 3, gezählt von der Dump-Seite
  Und damit dem Bereich zwischen Cavity 6 und Cavity 7 des Moduls

## Slide 7: Lecksuche von Gun-Seite

## Slide 8: Lecksuche von Gun-Seite
Bei der Lecksuche von dieser Seite wurde unserer Meinung nach ein zweites Leck detektiert, bei 2,6 m
  Und damit im Bereich zwischen Cavity 2 und Cavity 3 des Moduls
Auffällig ist, dass dieses Leck deutlich später anspricht, als das auf der Dump-Seite, allerdings größer ist.
Nach diesen Untersuchungen wurde versucht die maximale Leckrate zu bestimmen. Dafür wurde zwischen 11:33:25 und 11:39:00 Helium unter „hohem“ Druck in das Isoliervakuum eingespült – Position 2,6 m.

## Slide 9: Abschätzung der Leckrate: mittels Helium im Tunnel

## Slide 10: Abschätzung der Leckrate: mittels Helium im Tunnel
Maximal gemessene Helium-Leckrate 1E-7 mbar l/s
ABER:
Die gemessene Leckrate entspricht nur dann der wirklichen Leckrate, wenn 100 % Helium in das Leck eingelassen werden. Dies ist aber aufgrund des großen und vor allem offenen Volumens nicht der Fall. Daher ist die Aussage dieser Messung, dass die Leckrate > 1E-7 mbar l/s ist.

## Slide 11: Abschätzung der Leckrate: Anhand des Druckes im XTL
Das Modul war ca. 22 Tage ungepumpt.
Der Druck nach dieser Zeit im Modul war 0,2 mbar
Unter einem angenommenen Volumen von 120 l und der Annahme, dass der Druck nur aufgrund des Lecks (und nicht noch zusätzlich durch Desorption ansteigt) Leckrate von ~1E-5 mbar l/s für N2 und damit ~3E-5 mbar l/s für He

## Slide 12: Abschätzung der Leckrate: Anhand AMTF Daten
Unter der konservativen Annahme einer effektiven Saugleistung der beiden Pumpen von 100 l/s (in Summe) lässt sich die Leckrate auf ~3,5E-5 mbar l/s (für N2) abschätzen, was dann ~1E-4 mbar l/s für Helium entspricht.

## Slide 13: Zusammenfassung
Druck im Modul 0,2 mbar
Ein wahrscheinliches Leck in der Umgebung zwischen Cavity 6 und Cavity 7
Ein wahrscheinliches Leck in der Umgebung zwischen Cavity 2 und Cavity 3
  Reagiert langsamer als das andere Leck, ist aber deutlich größer
Abgeschätzte Helium-Leckrate
  ~1E-4 mbar l/s Anhand der Getterpumpen-Drücke in der AMTF
  ~3E-5 mbar l/s Anhand des Druckes beim Öffnen des Moduls im XTL
  >1E-7 mbar l/s Anhand der Messung im Tunnel

## Slide 14
Anmerkung S. Lederer:
Die Lokalisierung unter den gegebenen Umständen sehr ungenau.
Für die Zukunft sollte vom Projekt vorher besser definiert sein, was das Ziel der Untersuchung ist:
  Lokalisierung, oder
  Maximale Leckrate zur Entscheidungsfindung, ob das Modul so eingesetzt wird, oder nicht.
  Letzteres geht nur dann halbwegs sinnvoll, wenn das Isoliervakuum abgepumpt wird und anschließend das Volumen mit Helium geflutet wird. Meiner Meinung nach geht das nur in der AMTF oder vielleicht noch in der CMTB.
  Die Lokalisierung macht auch nur wirklich Sinn, wenn der String gezogen ist.