## Slide 1
2015-04-09
Strahlvakuumleck XM24

## Slide 2: Abschätzung der Leckrate: Anhand AMTF.XATB3 Druckdaten
Unter der konservativen Annahme einer effektiven Saugleistung der beiden Pumpen von 100 l/s (in Summe) lässt sich die Leckrate auf ~4,6E-6 mbar l/s (für N2) abschätzen, was dann QLHe,SIP = 1,2E-5 mbar l/s für Helium entspricht.

## Slide 3: Abschätzung der Leckrate: Anhand AMTF.XATB3 Massenspektren
Blau: Spektrum von AMTF-FC-Seite bis zum geschlossenen FC-Schieber
Rot: Spektrum von AMTF-FC-Seite bis zum geschlossenen EC-Schieber

## Slide 4: Abschätzung der Leckrate: Anhand des Druckanstieges im ungepumpten Modul
Operateure: M. Berg, S. Lederer, B. Nagel, R. Ritter
Ziel der folgenden Untersuchung war eine Lokalisierung des Lecks
Anmerkung S. Lederer: Eine genaue Lokalisierung ist unter den gegebenen Umständen ausgeschlossen, mit Glück kann man eine ungefähre Angabe machen. – Wie schon bei XM22!
Pumpstand (UP27) zur Lecksuche war auf der XTL-FeedCap-Seite montiert

## Slide 5: Abschätzung der Leckrate: Anhand des Druckanstieges im ungepumpten Modul

## Slide 6: Abschätzung der Leckrate: Anhand des Druckanstieges im ungepumpten Modul
Der Druck im Modul war 1,6E-2 mbar
Modul war seit 16.03.2015 14:50 Uhr ungepumpt
Mit einem Modulvolumen von 200 l folgt damit:
  QLN2 = 1,6E-6 mbar l/s
  QLHe = 4,2E-6 mbar l/s

## Slide 7: Lecksuche in AMTF: Lokalisierungsversuch
Für die Lokalisierung wurde ein 6 mm Edelstahlrohr unter die Cavities in das 8K-Schild geschoben.
  Rohr vorne zugeschweißt und mit Bohrung senkrecht zur Rohrachse versehen
Die Schritte (Entfernung der Spitze des Rohres vom jeweiligen Beginn) wurden so gewählt, dass sie ungefähr auf Höhe der Einkoppler der einzelnen Cavities endeten.
Für die Lokalisierung wurde zu den angegebenen Zeiten 2 Sekunden lang Helium mit kleinem Fluss in das Modul gesprüht.
Auf der folgenden Folie bedeutet
  „Ende“ XTL-EndCap Seite
  „Start“ XTL-FeedCap Seite

## Slide 8: Lecksuche in AMTF: Lokalisierungsversuch

## Slide 9: Lecksuche in AMTF: Lokalisierungsversuch
Anhand der Messdaten handelt es sich wahrscheinlich um ein Strahlvakuumleck, welches ~ -2,1 m von der EndCap-Seite befindet. Dies entspricht grob dem 7ten Einkoppler und damit dem Bereich zwischen Cavity 7 und 8.
Nach dem Lokalisierungsversuch wurde bei -2,1 m und -1,9 m viel Helium in den 8K-Schild gesprüht.
Maximal gemessene Helium-Leckrate 2,7E-8 mbar l/s

## Slide 10: Massenspektren XM24 2015-04-09
Im Vergleich zu den Spektren, welche in XATB3 aufgenommen wurden, ist viel Wasser zu sehen. Zusätzlich (und unverstanden) sind die hohen Signale bei m/q =58 und m/q = 64.

## Slide 11: Zusammenfassung
Strahlrohrleck wahrscheinlich zwischen Cavity 7 und 8.
Wie schon bei XM22 erwähnt, ist die Lokalisierung sehr ungenau.
Bestimmte Leckraten:
Die maximal gemessene Leckrate ist NICHT die wirkliche Leckrate, weil es unter den gegebenen Umständen unmöglich ist, 100 % Helium auf das Leck zu bekommen.
 | QLX [mbar l/s]
QLHe,SIP | 1,2E-5
QLHe,Druckanstieg | 4,2E-6
QLHe, max gemessen | 2,7E-8