## Slide 1: Linac II / PIA
Aktuelle Fragestellungen und Neuerungen
Markus Hüning
Beschleunigerbetriebsseminar
Grömitz, 20.03.13

## Slide 2: Linac II im Überblick

## Slide 3: Die Gun
Vakuumausbrüche kündigen sich an
Periode erkennbar
Spannung von 150 kV  140 kV reduziert

## Slide 4: Das Injektionssystem

## Slide 5: Pulserzeugung im Injektor
Positronenbetrieb
Pulsbreite 2 ns
Elektronenbetrieb:
Strahl vergrößern auf Chopperblende

## Slide 6: Neues Injektionssystem
Strom (theoretisch) bis zu 3.5 A gebunched (1.2 nC)
Pulslänge 2-50 ns
Normierte Emittanz kleiner 100 µm
Aufbau im Herbst
Inbetriebnahme nach dem Teststrahlrun 2014

## Slide 7: RF Power Amplification
PFN: 42 kV, 4 ms Trafo → 250 kV
Klystron: 2998 MHz, 25 MW
SLED: 25 MW, 4 ms auf 100 MW, 800 ns

## Slide 8: HF-Verteilung jetzt „Low Power“
Keine Sonderrolle mehr für Klystron 9

## Slide 9: Noch ein Blick auf den Konverter

## Slide 10: Aktuelle Entwicklungen bei den Modulatoren
Modulatorsteuerung wird im Sommer modernisiert (aktuelle SPS)
Austausch der PFNs (peu a peu)
  Erneuerung der Kondensatoren
  Neue Isolatoren in den Spulen
Leider sind einige Kondensatoren kurz nach Inbetriebnahme geplatzt  zurück zum Hersteller

## Slide 11: PIA
Spannung 10.4 MHz/125 MHz ca. 20kV geometrische Emittanz ca. 600nm (horizontal)

## Slide 12: Bunching im Linac
Hor: 50 ps/div
Ver: 50 mA/div
IMA 7
Abschnitt 7
n.c.
n.c.
Hor: 500 ps/div
Ver: 50 mA/div
Hor: 2 ns/div
Ver: 50 mA/div
Hor: 10 ns/div
Ver: 50 mA/div
In diesem Beispiel 16pC (10^8 Teilchen) pro Bunch

## Slide 13: Bunching in PIA
Hor: 10 ns/div
Ver: 500 mA/div
IMA 7
10 MHz HF
WMZ 20
n.c.
Hor: 5 ns/div
Ver: 1 A/div
IMA 7
10 MHz HF
WMZ 20
125 MHz HF
1.5 1010 Teilchen, 2 = 3ns (0.8ns)

## Slide 14: Der Post-Linac Chopper

## Slide 15: Zum Schluss
Der Linac II liefert zuverlässig Elektronen und Positronen für DESY II
Wir haben in diesem Sommer einige Dinge auf dem Zettel, die zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des Betriebs nötig sind
Wir werden im Herbst nicht alles schaffen, was wir uns ursprünglich vorgenommen hatten
  Inbetriebnahme der neuen Gun im Frühjahr 2014 nach dem Teststrahlrun
  Renovierung von PIA eventuell 2016 nach Ende des XFEL Aufbaus (sofern PIA noch benötigt wird)